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ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

1. Изисквания към предлагания санитарен автомобил:

Санитарен автомобил Тип C – Стандартен/Санитарни автомобили, предназначени и оборудвани за оказване на спешна медицинска помощ, транспорт, манипулации и наблюдение на пациента/ 

Технически спецификации/Изисквания

1.1. Автомобилът е серийно производство, произведен 2014 г. и отговаря на изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

1.2. Автомобилът да има европейско типово одобрение.

1.3. Автомобилът трябва да отговаря на изискванията на действащият в момента стандарт EN 1789:2007+A1:2010 или еквивалент

1.4. Шаси:

1.4.1. Самоносеща метална конструкция.

1.4.1.1. Максимална височина /измерена при нетна маса на

 автомобила, без антената/ до 3.00м.

1.4.1.2. Максимална дължина /вкл. допълнително оборудване/ до 5.50 m.

1.4.1.3. Максимална ширина /вкл. допълнително оборудване и страничнипрозорци/ до 2.70 m.

1.4.2. Задната част на купето представлява пространството, в което могат да се извършват 

медицински дейности. 

1.4.3. Пълен достъп до санитарната част поне от две места:

1.4.3.1. От дясната страна на автомобила през плъзгаща се врата; 

1.4.3.2. От задната страна на автомобила през една или през две врати, отварящи се минимум на1800

1.4.5. Анти-корозионно покритие, с гаранция против пробив на панел не по-малко от 5 години

1.4.5.1. Долната повърхност на бронята трябва да бъде защитена чрез пластмасови предпазители.

1.4.6. Основен цвят - бял.

1.4.6.1. Допълнителен цвят: оранжев- цвят на покрива.

1.4.6.2. Специфични опознавателни знаци:

1.4.6.2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента с 38 см минимална ширина, чийто горен ръб 

трябва да бъде на височината на дръжките на страничните врати и опасва цялата кола. 

1.4.6.2.2. Стикер с изобразена телефонна слушалка и номер 112, в същия цвят. Поставя се 

върху предните и задна врати. Точните размери и видът ще бъдат предоставени от 

Министерство на здравеопазването.

1.4.6.2.3. От двете страни на автомобила се поставя надпис с главни букви (с минимална 

височина 20 см и дебелина на линията 2 см) - СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

1.4.6.2.4. Огледално обърнат надпис “ЛИНЕЙКА” върху предния капак.

1.5 Шофьорска кабина:

1.5.1. Кабината трябва да бъде отделена от санитарния отсек чрез твърда вертикална преграда с плъзгащ се прозорец. Прозорецът трябва да позволява пряк визуален контакт с шофьора и 

трябва да бъде с големина максимално 0,12 m2; да бъде обезопасен срещу самоотваряне и да 

има подвижна щора или друго средство, предпазващо шофьора от светлината в санитарния 

отсек /задната част на купето, където се намира пациента/. 

1.5.2. Седалка за шофьора плюс една двойна седалка /или две единични/ за пътници. Седалките са снабдени с три точкови инерционни предпазни колани със система за предварително натягане 17 /две точки на закрепване за седалката в средата – без инерционен механизъм/. Одобреното от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката не трябва да се намаляват.

1.5.3. Въздушни възглавници за шофьора и пътуващите до шофьора.

1.5.4. Допълнително оборудване освен стандартното: 

1.5.4.1. Подвижна лампа, монтирана пред дясната седалка. Мощност на светлинния източник над 50W.

1.5.4.2. 12 V куплунг за включване на лампата.

1.5.4.3. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.

1.5.4.4. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг.

1.5.4.5. Двузонен климатик – в шофьорската кабина и санитарния отсек.

1.5.4.6. На арматурното табло трябва да има два извода за радио-оборудването на колата, 

единият от които (+12 волта и маса) за захранване директно от акумулатора на колата 

и един от антената. 

1.5.4.7. Шкафче за съхранение на инструменти и консумативи, необходими за поддръжка на 

автомобила.

1.5.Санитарен/Медицински отсек:

1.6.1. Минимални вътрешни размери:

1.6.1.1. Дължина над 2.70 m.

1.6.1.2. Ширина над 1.65 m. 

1.6.1.3. Височина над 1.75 m. 

1.6.2. Отварянето и затварянето на вратите трябва да бъде възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата трябва да се заключва и отключва отвътре без ключ. Отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата.

1.6.2.1. Вратите на медицинския отсек трябва да могат да се задържат в отворено положение.

1.6.3.Звуков или светлинен сигнал трябва да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила.

1.6.4. Естествено осветление:

1.6.4.1. Страничните и задни прозорци покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината.

1.6.5. Изкуствено осветление:

1.6.5.1. Осигурява достатъчна по интензивност осветеност в санитарния отсек. 

1.6.5.2. Необходимо е да има най-малко две различни степени на интензивност на 

осветлението. 

1.6.5.3. Включва се автоматично при отваряне на задната или странична врати на санитарния 

отсек.

1.6.5.4. Ръчно включване/изключване на изкуственото осветление чрез превключвател, 

разположен на подходящо място в санитарния отсек.

1.6.5.5. Над носилката е монтирана подвижна халогенна лампа /с мощност на светлинния 

източник над 50W/. 

1.6.6. Санитарният отсек трябва да е с добра акустична, термична и хидро изолация. 

1.6.6. Отоплението се осигурява от автономен отоплителен източник, когато колата е в движение и от електрическа печка 220V с термостат, когато колата е паркирана и захранена от ел. мрежа. Печките са инсталирани в санитарния отсек на подходящо място. Отоплителната система трябва да отговаря на EN 1789:2007 или еквивалент; 4.5.5. Отопление (за санитарен автомобил Тип С – затопляне на свеж въздух)

1.6.8. Охладителна система – да отговаря на EN 1789:2007;4.5.5.2- Охлаждане

1.6.9. Вентилационна система – двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща), управлявасе от превключватели, разположени на подходящо място. Вентилационната система следва да осигурява минимум 20 промени на въздушния обем за час, когато автомобилът е в покой.

1.6.10. Превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията трябва да бъдат на едно командно табло на лесно достъпно място;

1.6.11. В санитарния отсек трябва да има седалки с предпазни колани поне за двама души. 

Седалките са разположени (i) една откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от 18

дължината на носилката откъм краката; (ii) другата откъм главата на носилката за 

улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.

1.7. Носилките следва да са сертифицирани за съответствие със стандарт EN 1865 или 

еквивалент

1.7.1. Основна носилка:

1.7.1.1. Приблизителни размери 190х55 cm. Размерите следва да се измерват от най-външните 

 краища.

 1.7.1.2. Носилката се монтира върху електрическа-механична платформа/маса. Платформата 

 трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу; да бъде от неръждаема стомана, 

 която да държи здраво най-широко разпространените модели носилки; Контролните 

 механизми на платформата да са на контролно табло. Платформата трябва да е в 

 съответствие с изискванията на EN 1789 или еквивалент. Носещият капацитет трябва да 

 бъде минимум 180 кг.

1.7.1.3. Необходима е регулируема облегалка от 00 дo 700или повече.

1.7.1.4. Носилката трябва да има четири сгъваеми колела с диаметър поне 100 мм, които падат 

при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията 

на един човек. Трябва да има минимум 3600въртящи се колела откъм краката и поне две 

колела трябва да бъдат снабдени с крачна спирачка (Стандарт EN 1865 или еквивалент.).

1.7.1.5. Носилката трябва да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката трябва да не бъде хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати.

1.7.1.6. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на 

минимум 40 см от нивото на пода и на не по-малко от 110 см от тавана. Височината на 

носилката в горно положение трябва да бъде 85 до 90 см, докато в долно положение 

височината трябва да бъде до 40 см. Носилката не трябва да тежи повече от 45 кг 

(Стандарт EN 1865 или еквивалент.).

1.7.1.7. Носилката трябва да бъде снабдена с одобрен тип обезопасителни колани. Носилката 

трябва да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на 

оборудването. 

1.7.2. Сгъваема носилка "столче". Закрепва се на подходящо и лесно достъпно място. 

Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи 

препарати. Максимално тегло на столчето 15 кг и товароподемност минимум 150 кг.

1.7.3. Носилка “board type” за пациенти с травми на гръбначния стълб. Закрепва се на 

подходящо и лесно достъпно място. Носилката трябва да има здрава лека конструкция, 

проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата. Всяка от дългите страни на носилката 

трябва да бъде оборудвана с минимум по три дръжки и с по две откъм страната на главата 

и на краката.

1.7.3.1. Носилката е снабдена с одобрен тип обезопасителни колани.

1.7.3.2. Покритието на носилката трябва да позволява лесно и пълно почистване с течни миещи препарати.

1.8. Аспирационна инсталация

1.8.1. Аспирационната инсталация трябва да осигурява вакуум с налягане минимум 65 кРа.

1.8.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата е 

разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един 

литър, клапан за регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да 

има гъвкав маркуч с накрайник. 

1.8.3. На подходящо място е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.

1.9. Кислородна инсталация:

1.9.1. Две бутилки за кислород, със спирателен кран, редуцир-вентил и манометър, с обем най-малко 10 литра всяка, подходящо закрепени към автомобила.

1.9.2. Чрез редуцир-вентили и манометри, монтирани на бутилките се осигурява необходимото налягане в инсталацията и индикация за налягането в бутилките. 

1.9.3. Два стандартни кислородни изхода съгласно ISO 9170-1 или еквивалент трябва да бъдат 

поставени в близост до основната носилка откъм страната на главата като на едната е 

монтиран овлажнител и дебитомер с максимален дебит не по-малко от 15 литра/минута.

1.9.4. Две подвижни бутилки за кислород (свързани с изходите) с регулатор, овлажнител и 

дебитомер трябва да се доставят.

1.9.5 Бутилките трябва да могат да се монтират и демонтират без инструменти.19

1.10. Медицинският/Санитарният отсек трябва да бъде тапициран с материя, която да бъде 

устойчива на механични и химични повреди, както и да позволява лесно почистване чрез 

използуване на течни миещи препарати. Съгласно ISO 3795 или еквивалент степента на горене на всички материали от интериора трябва при тестване да бъде по-малка от 100 мм/мин. 

1.11. Всички инсталации в отсека за пациенти с височина над 700 мм не трябва да имат външни остри ръбове и трябва да завършват със заоблени краища.

1.11.1 При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. трябва да бъде не по-малък от 2,5 мм освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 мм измерено от панела. В този случай минималният радиус 

на извивката не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от 

половината от широчината й. 

1.11.2 Ръбовете на повърхностите трябва да са слепени по начин, който не позволява 

инфилтриране на течности. /Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, 

чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 мм в радиус/.

1.12. Подовото покритие трябва да осигурява адекватно сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност; подовото покритие трябва да е трайно и лесно за почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажа. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 мм. Покритието трябва да бъде най- малко на 100 мм плътно върху стените, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.

1.13. В Санитарния/Медицински отсек в близост до поставките за оборудване трябва да бъдат 

монтирани минимум четири 12V контакта за захранване на медицинското оборудване и 

минимум още три 220 V стенни контакта тип „Шуко”. Контактите на електрическите системи 

с различен волтаж следва да бъдат различни, така че да не се допуска погрешно включване на 

уредите. 12V DC захранващи куплунзи трябва да съответстват на стандарта на куплунга за 

захранване на електрическата запалка.

1.14. Шкафчета, с общ обем най- малко 145 литра и поставки подходящи за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи са разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.

 1.14.1 Вратите и чекмеджетата на шкафчетата да са защитени от самоотваряне; да имат

 подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се

 застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично. 

1.15. В Санитарния/Медицински отсек има дръжка, която се намира над носилката по 

 надлъжната й ос. 

 1.15.1 Отстрани, по дължината на носилката да има полица за поставяне на медицински апарати.
 1.15.2 Две поставки за закрепване на инфузионни бутилки са позиционирани над носилката.

1.16. Всички монтирани елементи в санитарния отсек да бъдат закрепени съгласно 

изискванията на на EN 1789 или еквивалент, т.6.3.5 Закрепване на устройства.

1.17. Двигател:

1.17.1 Четиритактов, четири-цилиндров дизелов двигател с горивна система тип Common rail.

1.17.2 Мощност на двигателя не по-малка от 90 kW.

1.17.3 Разход на гориво за 100 km при смесен цикъл на движение не по-висок от 10 литра.

1.17.4 Екологична норма не по-ниско от Евро 5, с емисии на СО2 не повече от 200 g/кm.

1.18. Кормилно управление:

 1.18.1 Разположено от лявата страна на автомобила кормилно колело със  сервоусилвател.

1.18.2 Регулируемо по височина и в дълбочина кормилно колело.

 1.18.3 Автоматично блокиране на кормилната колона при изваждане на контактния ключ.

1.19. Задвижване и скоростна кутия:

 1.19.1 Задвижване 4 х 2

1.19.2.Механична скоростна кутия с не по-малко от 5 предавки (5+1 задна).20

1.20. Окачване:

 1.20.1 Предно, независимо с маслени или газови амортисьори

 1.20.2 Задното окачване трябва да отговаря на клас М1 стандарт от 

 спецификацията на производителя.

1.21. Спирачна система:

 1.21.1 Независима двукръгова, със сервоусилвател.

 1.21.2 Предни дискови спирачки. Задни дискови или барабанни спирачки.

 1.21.3 Антиблокираща спирачна система ABS; Електронна стабилизираща програма ESP; Спирачен асистент; Електронна система за разпределение на спирачната сила; Електронна система за контрол на сцеплението; Асистент за потегляне на наклон.

1.22. Гуми:

 1.22.1 Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 

 цола. Точният размер на гумите да бъде в съответствие със 

 спецификацията на производителя.

 1.22.2 Резервно колело с нормален размер, осветено в червен цвят, монтирано фабрично на леснодостъпно място.

1.23. Електрическа инсталация: 

1.23.1 Електрическата инсталация трябва да отговаря на тези клаузи от IEC 60364-7-708 или 

еквивалент, които са приложими за линейки. (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към оригиналното електрическо оборудване, което вече е покрито от типовото одобрение на базовия модел)

1.23.2. 4 броя електрически изводи за захранване 12V в санитарния отсек. 

1.23.3 Акумулаторната батерията и алтернаторът отговарят на изискванията на EN 1789:2007

или еквивалент.; 4.3.3. Акумулаторна батерия и алтернатор за санитарен автомобил тип С.

1.23.4 Допълнителната електрическа система/и, приспособена към базовия модел е отделно от 

базовата ел. система и корпуса на шасито не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.

1.23.5 Всички ел. вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели.

1.23.6 Всички ел. вериги в допълнителната електрическа система/и да имат отделен предпазител за претоварване.

1.23.7 Предпазителите за електрическата система на автомобила и за допълнително 

монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.

1.23.8 Електрическата система да бъде така конструирана, че да компенсира прекъсване на 

електрическото захранване и да подава приоритетно захранване за осветлението и 

медицинското оборудване.

1.23.9 Два вградени инвертора за медицинския отсек ~ 220V/50Hz AC до 12V DC и 12V DC до 

~220V/50Hz AC, всеки по 1000W

1.23.10 Прекъсвач за изключване на допълнителната електрическа инсталация в санитарния 

отсек.

1.23.11 Водоустойчив контакт 220V монтиран на левият борд на автомобила, в близост до 

шофьорската врата. Служи за включване на захранващото устройство към мрежата 220 

V, когато колата е на паркинг.

1.23.12 Мрежово захранващо устройство, осигуряващо зареждане на акумулаторните батерии от мрежата 220V при паркиран автомобил. 

1.23.13 Когато автомобилът е включен към мрежа 220V стартерът се блокира автоматично и не е възможно потегляне от място

1.24. Специална сигнализация:

1.24.1 Въртящи се сини сигнални лампи:

1.24.1. Трябва да бъдат поставени на покрива на линейката, като два светлинни източника са 

отпред, симетрично разположени спрямо надлъжната ос. Отзад на средната линия по 

протежение на колата се поставя трети светлинен източник. Излъчваната светлина 21

трябва да е с достатъчна интензивност, осигурена от халогенна лампа.

1.24.2. Две сини допълнителни фарчета:

1.24.2.1. Трябва да бъдат инсталирани отпред на бронята на колата, всяко с мощност най-малко 

50 W и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.

1.24.3. Два халогенни фара против мъгла /под стандартните/, всеки с мощност най-малко 50 W. 

1.24.4. Два халогенни фара разположени над шофьорската кабина, в предната част на 

автомобила, всеки с мощност най-малко 50 W. 

1.24.5. Две мигащи оранжеви светлини:

1.24.5.1. Намират се в задната част на покрива на колата. Тяхната функция е независима от тази на сините светлини. Включват се при отваряне на задните врати.

1.24.6. Сирената:

1.24.6.1. Битонална, електромагнитна с минимална мощност - 50 W. Същата се разполага така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Задължително трябва да се предвиди 

възможност за регулиране силата на звука от пулт в шофьорската кабина. 

1.25. Друга окомплектовка:

1.25.1. Комплект от 5 бр. радиални безкамерни зимни гуми с джанти.

1.25.2. Комплект резервни чистачки.

1.25.3. Комплект резервни халогенни крушки за сигналните лампи.

1.25.4. 220 V кабел с дължина над 20м за включване на автомобила към мрежата. 

1.25.5. Аптечка - според изискванията на закона.

1.25.6. Вериги за сняг за двигателните колела.

1.25.7. Въже за теглене

1.25.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 бр.

1.25.9. Инструменти:

1.25.9.1. Набор гаечни ключове /най- малко 5 бр.- десет размера плюс ключ за колелата/, крик, 

клещи- два вида, три вида отвертки. 
1.26. Самостоятелно да се специфицират допълнително монтираното оборудване и системи с 

цел извънгаранционно обслужване.

1.27. Автомобилът трябва да бъде снабден със следната документация на български език:

а) наръчник за техническа поддръжка;

 б) наръчник за експлоатация

 в) опис на оборудването на автомобила

г) сертификат за кислородните бутилки

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или

производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на

определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”
